更正公告附件
原采购信息内容：
第六章项目需求及技术要求“一、技术（参数和性能）要求）”
	序号
	技术和性能参数名称
	招标参数和性能要求
	补充说明

	[bookmark: _Hlk305794246]★ 一
	设备认证文件及机型
	投标产品须是各厂家具备NMPA认证且首次NMPA注册时间不早于2022年1月1日的3.0T磁共振设备，投标人须提供具备技术的其最新认证3.0T机型投标产品有效证明材料。
	

	
	质量层次（国产/原装进口）
	国产，本项目执行国办发〔2025〕34 号本国产品政策。本国产品为境内生产、境内组件成本占比达标、特定产品关键组件 / 工序境内完成的货物，供应商应提交本国产品标准声明函。
	

	二
	磁体系统
	
	

	1
	磁场强度：
	3.0T
	

	2
	中心共振频率
	≥127MHz
	

	3
	磁体重量 (含液氦)
	≤6700kg
	

	4
	磁体类型
	3.0T超导磁体
	

	5
	匀场
	具备
	

	5.1
	匀场方式
	主动匀场 + 被动匀场+动态匀场
	

	5.2
	一阶线性匀场
	具备
	

	5.3
	二阶高级匀场
	具备
	

	5.4
	实时动态匀场技术
	有
	

	6
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h
	

	7
	磁体长度
	≤174cm  
	

	8
	磁体最小孔径
	≥63cm
	

	9
	液氦消耗量（正常使用)
	≤0L/h
	

	10
	抗外界干扰屏蔽
	有
	

	11
	主磁场均匀度补偿 
	有
	

	12
	5G磁力线范围：
	具备
	

	12.1
	 轴向
	≤5.3米
	

	12.2
	 径向
	≤3.5米
	

	13
	1G磁力线范围：
	具备
	

	13.1
	 轴向
	≤7.5米
	

	13.2
	 径向
	≤4.5米
	

	14
	最短爬升时间
	≤0.3ms
	

	三
	梯度系统
	
	

	★1
	最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值）
	≥60mT/m  
	

	★2
	最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） 
	≥200T/m/s
	

	3
	支持最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率同时达到功能
	具备
	

	4
	最大占空比 
	100%
	

	5
	梯度工作方式
	非共振式
	

	6
	梯度控制技术
	全数字实时
	

	7
	梯度减噪系统
	具备原厂全身全序列静音梯度降噪技术，常规头颅扫描噪音≤60dB
	

	四
	射频系统
	
	

	*1
	多源射频发射平台，可实现多组射频并行激发，多维选择性脉冲成像
	独立射频放大器个数≥2个
	

	1.1
	射频发射源
	具备
	

	1.2
	独立射频源个数
	≥2
	

	1.3
	独立射频放大器个数（非转换器）
	≥2
	

	2
	射频功率 
	≥15KW*2 或≥37kw
	

	3
	发射带宽
	≥500kHz
	

	*4
	一次扫描最大视野独立射频接收通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）
	≥64通道
	

	5
	最高接收动态范围
	≥160dB
	

	*6
	射频接收线圈，需达到如下要求：
	
	以下线圈需提供原厂配置

	6.1
	头颈线圈
	≥ 20通道
	

	*6.2
	一体化头部科研通用线圈
	≥48通道
	

	6.3
	一体化心胸腹体部线圈
	≥30通道，单片（个）头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片（个）以上。
	

	6.4
	一体化全脊柱线圈
	≥32通道
	

	6.5
	大柔线圈
	≥ 12通道（非组合）
	

	6.6
	小柔线圈
	≥ 12通道（非组合）
	

	6.7
	乳腺专用线圈
	＞8通道
	

	五
	主控计算机系统
	具备
	

	1
	CPU主频
	≥4核，≥3.0GHz
	

	2
	主内存 
	≥64GB
	

	3
	硬盘容量 
	≥4TB
	

	4
	硬盘图像存储量 
	≥600,000幅(256×256)  
	

	5
	图像重建计算机内存
	≥ 128GB
	

	6
	同步扫描重建功能
	扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能
	

	7
	显示器
	≥27英寸彩色LCD液晶显示器
	

	8
	显示图像分辨率
	≥1920 x 1200  
	

	六
	后处理接口
	
	

	1
	软件控制照相技术
	具备
	

	2
	DICOM 3.0接口及免费PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）
	具备
	

	3
	标准激光相机数字接口
	具备
	

	七
	病人检查环境
	
	

	1
	磁孔内可调试病人通风、照明系统
	支持氛围照明，提升患者检查体验
	

	2
	磁孔内病人双向通话及扩音器系统
	支持背景音播放功能
	

	3
	检查床最大承重
	≥250Kg
	

	4
	检查床最低位置
	≤60cm，方便患者上下床
	

	5
	扫描床水平进床最大速度
	≥200mm/sec，支持双侧控制进床速度
	

	6
	多站扫描自动移床功能
	支持头先进/足先进双向扫描模式
	

	7
	磁体双侧触控显示器
	≥2个
	

	7.1
	患者生理信号监控系统显示器
	可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征
	

	7.2
	床旁患者信息系统显示器
	可读取患者登记信息
	

	7.3
	磁体液晶显示功能
	支持显示扫描进度、播放安抚视频/音乐
	

	7.4
	可显示推荐使用的线圈
	具备
	

	7.5
	可显示推荐的病人摆位信息
	具备
	

	7.6
	可显示推荐使用的线圈
	具备
	

	8
	一键升床功能
	具备
	

	9
	一键进床自动定位功能
	支持AI全自动解剖定位，患者躺床后自动识别、自动对位。
	

	10
	全套床垫
	2套
	

	11
	无磁降噪耳机
	2个
	含备用

	12
	病人监视系统
	具备
	

	13
	紧急制动按钮
	具备
	

	14
	操作间紧急制动系统
	必须具备，紧急情况下可立即停止设备运行，保障患者安全
	

	15
	门控技术具备
	包含心电门控、呼吸门控、外周门控
	

	16
	扫描床进出范围
	可完全退出磁体外，方便轮椅患者、躁动患者上下床
	

	17
	病人通道环境
	采用大孔径短磁体设计，内置氛围照明、双向对讲系统、背景音乐播放功能
	

	八
	扫描参数
	
	

	1
	最小FOV
	≤5mm
	

	2
	最大FOV
	≥500mm  
	

	3
	最薄2D层厚
	≤0.5mm
	

	4
	最薄3D层厚
	≤0.1mm
	

	5
	最大扫描重建矩阵
	≥1024×1024
	

	6
	最大弥散加权系数B值
	≥10,000
	

	7
	TSE最大因子
	≥1024
	

	8
	EPI最大因子
	≥255
	

	九
	扫描技术与序列
	
	

	1
	自旋回波序列
	
	

	1.1
	2D/3D 快速自旋回波
	具备
	

	1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备
	

	1.3
	可选择角度的自旋回波序列
	具备
	

	1.4
	单回波、双回波、多回波技术
	具备
	

	1.5
	单次激发快速自旋回波序列
	具备
	

	2
	具备多模式、多参数反转恢复（IR）序列（含STIR、灰白质IR、脂肪抑制IR）
	
	

	2.1
	STIR 短 T1 压脂序列
	具备
	

	2.2
	脂肪/水激发技术
	具备
	

	3
	梯度回波序列
	
	

	3.1
	真稳态梯度回波序列 
	具备
	

	3.2
	快速梯度回波
	具备
	

	3.3
	亚秒 T1 加权(2D/3D)
	具备
	

	3.4
	亚秒 T2 加权(2D/3D)
	具备
	

	3.5
	去除剩余磁化梯度回波技术
	具备
	

	3.6
	利用剩余磁化梯度回波技术 
	具备
	

	3.7
	多回波聚合序列
	具备
	

	3.8
	多回波梯度回波序列
	具备
	

	3.9
	单次多平面梯度回波序列 
	具备
	

	3.10
	重 T2 加权高对比序列 
	具备
	

	3.11
	in-phase 和 out-phase 成像 
	具备
	

	3.12
	3D 梯度回波技术 
	具备
	

	3.13
	超快速场回波序列 
	具备
	

	3.14
	三维成像技术
	具备
	

	4
	平面回波序列
	
	

	4.1
	单次/多次激发平面回波 （含BOLD脑功能成像）
	具备
	

	4.2
	反转平面回波 
	具备
	

	4.3
	高分辨平面回波采集
	具备
	

	5
	K 空间成像技术
	
	

	5.1
	并行采集技术
	具备
	

	5.2
	矩形视野采集技术
	具备
	

	5.3
	全身压缩感知技术
	具备
	

	十
	常规临床应用
	
	

	1
	体部成像
	
	

	1.1
	高分辨率肝脏动态增强
	具备
	

	1.2
	腹部高清水脂分离梯度回波技术
	具备
	

	1.3
	磁共振肾脏动态增强技术
	具备
	

	1.4
	多期动态扫描层面精准对位技术
	具备
	

	1.5
	全身弥散成像软件包
	具备
	

	1.6
	MR 结肠造影技术 (亮、暗腔)
	具备
	

	1.7
	单次激发 2D/3D 水成像
	具备
	

	1.8
	脂铁定量技术
	具备
	

	1.9
	自由呼吸 3D 水成像
	具备
	

	1.10
	MR 脊髓造影技术(2D/3D)
	具备
	

	2
	神经系统成像
	
	

	2.1
	高分辨率内耳水成像 
	具备
	

	2.2
	高分辨率颈髓成像 
	具备
	

	2.3
	高分辨率面听神经成像 
	具备
	

	2.4
	高分辨颅脑成像 
	具备
	

	2.5
	全神经成像 
	具备
	

	2.6
	自动在线拼接技术 
	具备
	

	2.7
	拼接校准技术
	具备
	

	3
	脑灌注成像
	
	

	3.1
	2D-平面回波灌注成像
	具备
	

	3.2
	多层灌注成像
	具备
	

	3.3
	rCBV 分析 
	具备
	

	3.4
	TTP 分析 
	具备
	

	3.5
	MTT 分析 
	具备
	

	3.6
	时间信号曲线 
	具备
	

	3.7
	彩色后处理功能
	具备
	

	4
	磁敏感成像
	
	

	4.1
	可兼容并行采集
	具备
	

	4.2
	磁敏感实时磁矩图成像技术
	具备
	

	4.3
	磁敏感实时相位图成像技术
	具备
	

	4.4
	磁敏感原始图像成像技术
	具备
	

	4.5
	mMIP 图像成像技术
	具备
	

	5
	波谱成像
	
	

	5.1
	自动匀场方式 
	具备
	

	5.2
	手动匀场方式
	具备
	

	5.3
	自动水抑制技术
	具备
	

	5.4
	自动频谱分析
	具备
	

	5.5
	实时频谱分析及实时显示
	具备
	

	5.6
	高级频谱分析后处理软件 
	具备
	

	5.7
	用户可编辑后处理程序
	具备
	

	5.8
	2D 和 3D 频谱成像
	具备
	

	5.9
	单体素和多体素频谱成像
	具备
	

	510
	三维脑频谱成像
	具备
	

	5.11
	化学位移成像(2D/3D CSI) 
	具备
	

	6
	脑功能成像
	
	

	6.1
	血氧饱和度依赖性成像
	具备
	

	6.2
	脑功能后处理
	具备
	

	7
	弥散成像
	
	

	7.1
	实时及同步弥散技术 
	具备
	

	7.2
	各向同性采集
	具备
	

	7.3
	各向异性采集
	具备
	

	7.4
	ADC 值测量
	具备
	

	7.5
	ADC-map 彩图 
	具备
	

	7.6
	自动生成 ADC 图
	具备
	

	7.7
	多 B 值成像
	具备
	

	7.8
	头颅、腹部、前列腺、子宫附件、弥散成像 
	具备
	

	7.9
	大范围弥散成像 类 PET
	具备
	

	7.10
	弥散张量成像
	具备
	

	7.11
	弥散张量方向数(临床)
	≥256
	

	7.12
	白质纤维束成像
	具备
	

	7.13
	可选优化 B 值
	具备
	

	7.14
	自动采集处理
	具备
	

	7.15
	单次/多次激发扩散加权
	具备
	

	7.16
	矢状位弥散成像
	具备
	

	8
	血管成像技术
	
	

	8.1
	磁转移对比技术
	具备
	

	8.2
	最大密度投影技术
	具备
	

	8.3
	可变反转角度射频技术
	具备
	

	8.4
	多层层面重建技术
	具备
	

	8.5
	2D/3D 水成像技术(MRCP MRU)
	具备
	

	8.6
	电影采集回放功能 具备
	具备
	

	8.7
	实时互动最大密度投影技术
	具备
	

	*8.8
	高分辨血管壁成像技术
	具备
	

	8.8.1
	具备血管壁成像分析处理功能
	具备
	

	9
	心血管成像技术
	
	

	9.1
	2D/3D时飞法技术
	具备
	

	9.2
	门控2D血管技术
	具备
	

	9.3
	2D/3D相位对比法技术
	具备
	

	9.4
	可变反转角射频技术
	具备
	

	9.5
	动静脉分离成像
	具备
	

	9.6
	智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术
	具备
	

	9.7
	全身血管成像
	具备
	

	9.8
	区域饱和技术
	具备
	

	9.9
	全身不打药血管成像技术
	具备
	

	9.10
	磁化对比技术
	具备
	

	9.11
	智能化自动移床造影剂跟踪技术
	具备
	

	9.12
	心脏成像技术
	具备
	

	9.13
	心脏成像亮血技术
	具备
	

	9.14
	心脏成像黑血技术
	具备
	

	9.15
	延迟法心肌灌注成像技术
	具备
	

	9.16
	首过心肌灌注成像
	具备
	

	9.17
	心脏电影技术
	具备
	

	9.18
	心脏梯度快速成像技术
	具备
	

	9.19
	心电门控、呼吸门控及运动伪影校正技术
	具备
	

	9.20
	心脏心肌定量Mapping序列
	含Native T1 Mapping、T2 Mapping、T2*（T2星）三类定量成像，用于心肌纤维化、水肿。
	

	10
	骨关节成像
	
	

	10.1
	三维各向同性容积成像序列
	具备
	

	10.2
	三维高分辨率软骨成像
	具备
	

	10.3
	高分辨率内耳三维成像
	具备
	

	10.4
	高分辨率颈髓成像
	具备
	

	10.5
	骨关节水脂分离快速自旋回波
	具备
	

	10.6
	全脊柱成像
	具备
	

	10.7
	图像无缝拼接软件包
	具备
	

	10.8
	骨皮质成像
	具备
	

	10.9
	骨膜成像
	具备
	

	10.10
	去金属伪影成像
	具备
	

	11
	乳腺成像 
	
	

	11.1
	高分辨率动态成像
	具备
	

	11.2
	乳腺压脂技术
	具备
	

	11.3
	硅成像技术
	具备
	

	11.4
	双侧乳腺弥散成像
	具备
	

	12
	伪影校正技术
	
	

	12.1
	流体补偿 
	具备
	

	12.2
	头部伪影矫正
	具备
	

	12.3
	去金属伪影技术
	具备
	

	12.4
	消除磁敏感伪影 
	具备
	

	12.5
	卷积伪影去除
	具备
	

	12.6
	抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影 
	具备
	

	12.7
	可应用于 T1 、T2、水抑制像、冠状位、矢状位 、横断位
	具备
	

	13
	智能扫描技术
	
	

	13.1
	头部、脊柱、膝关节、腹部、肩关节、心脏智能扫描 
	具备
	

	14
	节时技术
	
	

	14.1
	半扫描技术
	具备
	

	14.2
	全方向部分编码采集技术
	具备
	

	14.3
	矩形视野采集技术 
	具备
	

	14.4
	三维重叠连续采集技术
	具备
	

	14.5
	一维并行采集技术
	具备
	

	14.6
	二维并行采集技术
	具备
	

	14.7
	时空并行采集技术
	具备
	

	14.8
	部分回波采集
	具备
	

	十一
	其他成像技术
	
	

	1
	并行采集技术成像(dS-SENSE或者ASSET或者iPAT或其他同等技术)
	提供
	

	2
	运动伪影校正技术（Propeller 3.0或者Blade或者Multivane或其他同等技术）
	具备
	

	3
	信/噪指示器
	具备
	

	4
	预扫描技术
	具备
	

	5
	3D腹部增强扫描，(VIBE或者LAVA或者Thrive或其他同等技术)
	具备
	

	6
	非造影增强外周血管成像
	具备
	

	十二
	高级功能成像
	
	

	1
	快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON或者IDEAL或其他同等技术)
	具备
	

	2
	梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON-vibe或者LAVA FLEX或其他同等技术)
	具备
	
	

	3
	不打药灌注3D ASL
	具备
	

	3.1
	提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能
	具备
	

	4
	双射频硬件下实现小视野弥散高清成像，ZOOM Diffusion或者FOCUS或者ZOOMIT或其他同等技术
	具备
	

	十三
	深度学习重建平台
	
	

	*1
	提供原厂深度学习技术平台
	具备基于深度学习技术的K空间采集或重建技术
	

	2
	全身压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术
	具备
	

	3
	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术
	具备
	

	4
	基于深度学习技术的智能扫描平台
	具备
	

	5
	深度学习技术用于头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、骨关节等智能定位
	具备
	

	6
	基于深度学习技术的磁共振专用质控组件
	具备
	

	十四
	原厂高级影像后处理工作站
	2套
	

	*1
	各个厂家必须提供原厂品牌，能与主控制台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代
	具备
	

	2
	MR自动拼接软件
	具备
	

	3
	脑灌注成像后处理软件
	具备
	

	4
	三维后处理软件(SSD MIP MPR等)
	具备
	

	5
	提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值）
	具备
	

	6
	高级神经后处理功能软件包
	
	

	6.1
	弥散成像后处理
	具备
	

	6.2
	皮层功能区分析软件包
	具备
	

	6.3
	动态EPI
	具备
	

	7
	内存 ≥64GB
	具备
	

	8
	主频 ≥3.5GHz，≥12 核
	具备
	

	9
	硬盘容量 ≥2TB SSD/HDD 
	具备
	

	10
	MIP,MPR,SSD 等
	具备
	

	11
	DICOM 图像转换成 JPG 格式 
	具备
	

	12
	图像分析系统（测量、反转、滤波） 
	具备
	

	13
	工作站控制照相 
	具备
	

	14
	图像管理 
	具备
	

	15
	联网图像传输 
	具备
	

	16
	Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可
	具备
	

	17
	专业级显卡 显存≥16GB
	具备
	

	十五
	外围设备及其他要求
	
	

	1
	水冷机（双压缩机） 
	磁共振专用水冷机组，具备双水泵，制冷量≥80KW，室外一体机，双机组，双控制系统，自动切换。
	加装一体化自来水预处理过滤净化系统

	2
	恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机）
	制冷量≥52KW,风量≥15600m³/h,电加热≥18kw,加湿量8kg/h。每台两套制冷系统，室外机≥6个风扇。
	

	*3
	磁共振专用高压注射器
	高压注射器配套耗材仅限河南省集采目录产品。
	

	3.1
	双通道高压注射器
	具备
	

	4
	整机UPS不间断电源
	额定功率200KVA/200KW,（停电后保持设备正常扫描状态下运行时间≥45分钟，整机待机≥6小时）。具备ABM电池管理技术，自带easyLoad负载验证功能，支持锂电功能。 
	电池定期更换

	5 
	配电柜
	配备
	

	6
	台立柱式金属体外检测器 3套、便携式金属体外探测仪2套。
	配备
	

	7
	磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各 1 个，防磁输液架1个
	转移床承重≥150 公斤（轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料）,可靠刹车,符合相关国家标准。
	

	8
	磁共振专用无磁紫外线消毒仪2台
	灯管+LED双模式
	

	9
	线圈及附属品的存放柜 
	具备
	

	10
	文件柜和更衣柜各 2 个
	具备
	

	11
	候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统 1 套
	具备
	

	12
	磁体间等机房屏蔽和特殊接地线 
	由投标方负责，达到厂家要求。
	

	13
	机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作
	负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所；与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复；机房和控制室、值班室等相关房间（放射科指定房间，一楼做好防潮、整体做好防水）的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程，都为交钥匙工程（包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 +室内外改造装修+病人更衣设施+LED 照明+机房用电+通风设施等）均由投标方完成，最后由相关机构验收使用；所有工程应委托有资质的正规单位进行，设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。建筑垃圾由施工方负责清除。
	

	14
	升降式阅片工位8个
	1、尺寸：实际测量定制；
2、桌面：高强度台面，电动升降可调；
3、灯光：触摸式暖光 LED 背景灯、可调色温和亮度照明书写灯；
4、无线充电：≥15W 无线充电模块；
5、人体工学坐椅（铝制结构）。
	

	15
	6MP审核专用LED显示器2台
	1、屏幕尺寸：≥30.4 英寸；
2、分辨率：≥3280x2048；对比度：≥2500:1；
3、最大亮度：≥ 1300cd/m2；校正亮度：≥600cd/m2。
4、点距≤0.197×0.197mm,配套质量控制Qualitas Client管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。
	

	16
	4MP审核专用LED显示器6台
	1、 屏幕尺寸≥27英寸；
2、 分辨率2560×2144
3、 配套质量控制管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。
	

	17
	工作站当下主流配置电脑 8 台
	参数不低于：酷睿 14 代 i7/32G 内存/1T 固态硬盘/6G独显（至少包含 HDMI 和 DP 接口）/27寸 2K IPS 防蓝光护眼 HDMI 和 DP 多接口显示器。
	

	18
	98英寸医用会诊显示系统1 台
	1、屏幕尺寸：≥98 英寸；分辨率：≥3840×2160 ；
亮度：≥500cd/m2；对比度：≥1200:1；
2、符合 DICOM 标准，具备分屏校正技术、分辨率自适应系统和 CMA 自识别软件，配备无线投屏和医用电子讲台；
3、工作站主机：内存≥64G；屏幕尺寸≥27英寸。
	

	19
	会议音频系统1套
	1、功放：额定功率：≥150W 阻抗：4-8Ω，出功
率：>10dBm；频率响应：50Hz~18KHz±3dB；
2、音箱：覆盖角度：水平覆盖角≥80°,垂直覆盖角
≥60°。
	

	20
	会议影像系统1套
	1、分辨率：≥1080p；
2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS；
3、变焦：12 倍光学变焦，16 倍数字变焦。
	

	21
	电子讲台1个
	1、内置 KVM 一键切换内外网主机； 
2、台面具备升降功能。
	

	*22
	影像AI智能诊断系统和PACS
	一套
	

	22.1
	系统服务模块：含核心服务系统，图像采集、存储、传输、归档、存储管理及设备连接模块
	具备
	

	22.2
	科室管理模块：含统计与查询工作站、排班管理、报告分发、影像刻录、管理驾驶舱
	具备
	

	22.3
	接口模块：HIS基础数据接口模块、HIS申请单接口模块、集成平台接口、自助打印系统接口、电子签名平台CA接口、EMR接口、省市区域级大数据平台接口
	具备
	

	22.4
	影像中心功能模块：含登记工作站、技师工作站、报告工作站、危急值模块、排队叫号模块及临床浏览模块
	具备
	

	22.5
	超声模块：含超声登记工作站、图文报告工作站、排队叫号系统、超声图文采集卡
	具备
	

	22.6
	云胶片模块：数据存储管理，展示，分享，公众号、等平台对接、报告二维码生成支持微信扫码查看
	具备
	

	22.7
	AI辅助诊断功能：含肺结节、肋骨骨折、MR颅脑、冠脉和血管等辅助诊断系统
	具备
	

	22.8
	远程诊断、移动端诊断（含硬件)
	具备
	

	23
	肩关节硬性线圈1套
	线圈需EVA医用安全测试报告及医用安全封装技术，材质部分提供低噪声高增益放大器，提供证明文件
	≥ 16通道（非组合）

	24
	足踝一体化硬线圈1套
	
	

	25
	膝关节专用硬式线圈1套
	
	

	26
	等离子空气消毒模块
	具备
	

	27
	医用级无磁空气消毒机2台
	人机共存
	

	28
	无磁温湿度计
	3台
	

	29
	提供机房加湿除湿一体机（商用无磁）
	2台
	

	30
	无磁维修工具
	1套
	

	31
	设备软件、资料
	提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、
维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。
	

	32
	备件、专用工具
	免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备
件、专用工具、水模和消耗品等，并列出详细清单，标明优惠单价。
	

	33
	设备安装完毕进行验收前，必须提
供第三方出具的“影像质量控制”
现场检测报告。
	提供
	

	34
	报价内包含以上所有与院内网络连接硬件及软件费用
	提供
	

	35
	设备停产后的备件供应≥8 年；国内有备件仓库；省内固定维修工程师
	具备
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	★ 一
	设备认证文件及机型
	投标产品须是各厂家具备NMPA认证且首次NMPA注册时间不早于2022年1月1日的3.0T磁共振设备，投标人须提供具备技术的其最新认证3.0T机型投标产品有效证明材料。
	

	
	质量层次（国产/原装进口）
	国产，本项目执行国办发〔2025〕34 号本国产品政策。本国产品为境内生产、境内组件成本占比达标、特定产品关键组件 / 工序境内完成的货物，供应商应提交本国产品标准声明函。
	

	二
	磁体系统
	
	

	1
	磁场强度：
	3.0T
	

	2
	磁体重量 (含液氦)
	≤6700kg
	

	3
	磁体类型
	3.0T超导磁体
	

	4
	匀场
	具备
	

	4.1
	匀场方式
	主动匀场 + 被动匀场+动态匀场
	

	4.2
	一阶线性匀场
	具备
	

	4.3
	二阶高级匀场
	具备
	

	4.4
	实时动态匀场技术
	有
	

	5
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h
	

	6
	磁体长度
	≤174cm  
	

	7
	磁体最小孔径
	≥63cm
	

	8
	液氦消耗量（正常使用)
	≤0L/h
	

	9
	抗外界干扰屏蔽
	有
	

	10
	主磁场均匀度补偿 
	有
	

	11
	5G磁力线范围：
	具备
	

	11.1
	 轴向
	≤5.3米
	

	11.2
	 径向
	≤3.5米
	

	12
	1G磁力线范围：
	具备
	

	12.1
	 轴向
	≤7.5米
	

	12.2
	 径向
	≤4.5米
	

	13
	最短爬升时间
	≤0.3ms
	

	三
	梯度系统
	
	

	★1
	最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值）
	≥60mT/m  
	

	★2
	最大单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非等效值） 
	≥200T/m/s
	

	★3
	支持最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率同时达到功能
	具备
	

	4
	最大占空比 
	100%
	

	5
	梯度工作方式
	非共振式
	

	6
	梯度控制技术
	全数字实时
	

	7
	梯度减噪系统
	具备原厂全身全序列静音梯度降噪技术，常规头颅扫描噪音≤60dB
	

	四
	射频系统
	
	

	*1
	多源射频发射平台，可实现多组射频并行激发，多维选择性脉冲成像
	独立射频放大器个数≥2个
	

	1.1
	射频发射源
	具备
	

	1.2
	独立射频源个数
	≥2
	

	1.3
	独立射频放大器个数（非转换器）
	≥2
	

	2
	射频功率 
	≥15KW*2 或≥37kw
	

	3
	发射带宽
	≥500kHz
	

	*4
	一次扫描最大视野独立射频接收通道数（非系统最大通道数或系统最大线圈单元数）
	≥64通道
	

	5
	最高接收动态范围
	≥160dB
	

	*6
	射频接收线圈，需达到如下要求：
	
	以下线圈需提供原厂配置

	6.1
	头颈线圈
	≥ 20通道
	

	*6.2
	一体化头部科研通用线圈
	≥48通道
	

	6.3
	一体化心胸腹体部线圈
	≥30通道，单片（个）头足方向覆盖范围≥60cm，如覆盖范围不足60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供2片（个）以上。
	

	6.4
	一体化全脊柱线圈
	≥32通道
	

	6.5
	大柔线圈
	≥ 12通道（非组合）
	

	6.6
	小柔线圈
	≥ 12通道（非组合）
	

	6.7
	乳腺专用线圈
	＞8通道
	

	五
	主控计算机系统
	具备
	

	1
	CPU主频
	≥4核，≥3.0GHz
	

	2
	主内存 
	≥64GB
	

	3
	硬盘容量 
	≥4TB
	

	4
	硬盘图像存储量 
	≥600,000幅(256×256)  
	

	5
	图像重建计算机内存
	≥ 128GB
	

	6
	同步扫描重建功能
	扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能
	

	7
	显示器
	≥23英寸彩色LCD液晶显示器
	

	8
	显示图像分辨率
	≥1920 x 1200  
	

	六
	后处理接口
	
	

	1
	软件控制照相技术
	具备
	

	2
	DICOM 3.0接口及免费PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）
	具备
	

	3
	标准激光相机数字接口
	具备
	

	七
	病人检查环境
	
	

	1
	磁孔内可调试病人通风、照明系统
	支持氛围照明，提升患者检查体验
	

	2
	磁孔内病人双向通话及扩音器系统
	支持背景音播放功能
	

	3
	检查床最大承重
	≥250Kg
	

	4
	检查床最低位置
	≤60cm，方便患者上下床
	

	5
	扫描床水平进床最大速度
	≥200mm/sec，支持双侧控制进床速度
	

	6
	多站扫描自动移床功能
	支持头先进/足先进双向扫描模式
	

	7
	磁体双侧触控显示器
	≥2个
	

	7.1
	患者生理信号监控系统显示器
	可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征
	

	7.2
	床旁患者信息系统显示器
	可读取患者登记信息
	

	7.3
	磁体液晶显示功能
	支持显示扫描进度、播放安抚视频/音乐
	

	7.4
	可显示推荐使用的线圈
	具备
	

	7.5
	可显示推荐的病人摆位信息
	具备
	

	7.6
	可显示推荐使用的线圈
	具备
	

	8
	一键升床功能
	具备
	

	9
	一键进床自动定位功能
	支持AI全自动解剖定位，患者躺床后自动识别、自动对位。
	

	10
	全套床垫
	2套
	

	11
	无磁降噪耳机
	2个
	含备用

	12
	病人监视系统
	具备
	

	13
	紧急制动按钮
	具备
	

	14
	操作间紧急制动系统
	必须具备，紧急情况下可立即停止设备运行，保障患者安全
	

	15
	门控技术具备
	包含心电门控、呼吸门控、外周门控
	

	16
	扫描床进出范围
	可完全退出磁体外，方便轮椅患者、躁动患者上下床
	

	17
	病人通道环境
	采用大孔径短磁体设计，内置氛围照明、双向对讲系统、背景音乐播放功能
	

	八
	扫描参数
	
	

	1
	最小FOV
	≤5mm
	

	2
	最大FOV
	≥500mm  
	

	3
	最薄2D层厚
	≤0.5mm
	

	4
	最薄3D层厚
	≤0.1mm
	

	5
	最大扫描重建矩阵
	≥1024×1024
	

	6
	最大弥散加权系数B值
	≥10,000
	

	7
	TSE最大因子
	≥1024
	

	8
	EPI最大因子
	≥255
	

	九
	扫描技术与序列
	
	

	1
	自旋回波序列
	
	

	1.1
	2D/3D 快速自旋回波
	具备
	

	1.2
	组织弛豫时间测量自旋回波序列
	具备
	

	1.3
	可选择角度的自旋回波序列
	具备
	

	1.4
	单回波、双回波、多回波技术
	具备
	

	1.5
	单次激发快速自旋回波序列
	具备
	

	2
	具备多模式、多参数反转恢复（IR）序列（含STIR、灰白质IR、脂肪抑制IR）
	
	

	2.1
	STIR 短 T1 压脂序列
	具备
	

	2.2
	脂肪/水激发技术
	具备
	

	3
	梯度回波序列
	
	

	3.1
	真稳态梯度回波序列 
	具备
	

	3.2
	快速梯度回波
	具备
	

	3.3
	亚秒 T1 加权(2D/3D)
	具备
	

	3.4
	亚秒 T2 加权(2D/3D)
	具备
	

	3.5
	去除剩余磁化梯度回波技术
	具备
	

	3.6
	利用剩余磁化梯度回波技术 
	具备
	

	3.7
	多回波聚合序列
	具备
	

	3.8
	多回波梯度回波序列
	具备
	

	3.9
	单次多平面梯度回波序列 
	具备
	

	3.10
	重 T2 加权高对比序列 
	具备
	

	3.11
	in-phase 和 out-phase 成像 
	具备
	

	3.12
	3D 梯度回波技术 
	具备
	

	3.13
	超快速场回波序列 
	具备
	

	3.14
	三维成像技术
	具备
	

	4
	平面回波序列
	
	

	4.1
	单次/多次激发平面回波 （含BOLD脑功能成像）
	具备
	

	4.2
	反转平面回波 
	具备
	

	4.3
	高分辨平面回波采集
	具备
	

	5
	K 空间成像技术
	
	

	5.1
	并行采集技术
	具备
	

	5.2
	矩形视野采集技术
	具备
	

	5.3
	全身压缩感知技术
	具备
	

	十
	常规临床应用
	
	

	1
	体部成像
	
	

	1.1
	高分辨率肝脏动态增强
	具备
	

	1.2
	腹部高清水脂分离梯度回波技术
	具备
	

	1.3
	磁共振肾脏动态增强技术
	具备
	

	1.4
	多期动态扫描层面精准对位技术
	具备
	

	1.5
	全身弥散成像软件包
	具备
	

	1.6
	MR 结肠造影技术 (亮、暗腔)
	具备
	

	1.7
	单次激发 2D/3D 水成像
	具备
	

	1.8
	脂铁定量技术
	具备
	

	1.9
	自由呼吸 3D 水成像
	具备
	

	1.10
	MR 脊髓造影技术(2D/3D)
	具备
	

	2
	神经系统成像
	
	

	2.1
	高分辨率内耳水成像 
	具备
	

	2.2
	高分辨率颈髓成像 
	具备
	

	2.3
	高分辨率面听神经成像 
	具备
	

	2.4
	高分辨颅脑成像 
	具备
	

	2.5
	全神经成像 
	具备
	

	2.6
	自动在线拼接技术 
	具备
	

	2.7
	拼接校准技术
	具备
	

	3
	脑灌注成像
	
	

	3.1
	2D-平面回波灌注成像
	具备
	

	3.2
	多层灌注成像
	具备
	

	3.3
	rCBV 分析 
	具备
	

	3.4
	TTP 分析 
	具备
	

	3.5
	MTT 分析 
	具备
	

	3.6
	时间信号曲线 
	具备
	

	3.7
	彩色后处理功能
	具备
	

	4
	磁敏感成像
	
	

	4.1
	可兼容并行采集
	具备
	

	4.2
	磁敏感实时磁矩图成像技术
	具备
	

	4.3
	磁敏感实时相位图成像技术
	具备
	

	4.4
	磁敏感原始图像成像技术
	具备
	

	4.5
	mMIP 图像成像技术
	具备
	

	5
	波谱成像
	
	

	5.1
	自动匀场方式 
	具备
	

	5.2
	手动匀场方式
	具备
	

	5.3
	自动水抑制技术
	具备
	

	5.4
	自动频谱分析
	具备
	

	5.5
	实时频谱分析及实时显示
	具备
	

	5.6
	高级频谱分析后处理软件 
	具备
	

	5.7
	用户可编辑后处理程序
	具备
	

	5.8
	2D 和 3D 频谱成像
	具备
	

	5.9
	单体素和多体素频谱成像
	具备
	

	510
	三维脑频谱成像
	具备
	

	5.11
	化学位移成像(2D/3D CSI) 
	具备
	

	6
	脑功能成像
	
	

	6.1
	血氧饱和度依赖性成像
	具备
	

	6.2
	脑功能后处理
	具备
	

	7
	弥散成像
	
	

	7.1
	实时及同步弥散技术 
	具备
	

	7.2
	各向同性采集
	具备
	

	7.3
	各向异性采集
	具备
	

	7.4
	ADC 值测量
	具备
	

	7.5
	ADC-map 彩图 
	具备
	

	7.6
	自动生成 ADC 图
	具备
	

	7.7
	多 B 值成像
	具备
	

	7.8
	头颅、腹部、前列腺、子宫附件、弥散成像 
	具备
	

	7.9
	大范围弥散成像 类 PET
	具备
	

	7.10
	弥散张量成像
	具备
	

	7.11
	弥散张量方向数(临床)
	≥256
	

	7.12
	白质纤维束成像
	具备
	

	7.13
	可选优化 B 值
	具备
	

	7.14
	自动采集处理
	具备
	

	7.15
	单次/多次激发扩散加权
	具备
	

	7.16
	矢状位弥散成像
	具备
	

	8
	血管成像技术
	
	

	8.1
	磁转移对比技术
	具备
	

	8.2
	最大密度投影技术
	具备
	

	8.3
	可变反转角度射频技术
	具备
	

	8.4
	多层层面重建技术
	具备
	

	8.5
	2D/3D 水成像技术(MRCP MRU)
	具备
	

	8.6
	电影采集回放功能 具备
	具备
	

	8.7
	实时互动最大密度投影技术
	具备
	

	*8.8
	高分辨血管壁成像技术
	具备
	

	8.8.1
	具备血管壁成像分析处理功能
	具备
	

	9
	心血管成像技术
	
	

	9.1
	2D/3D时飞法技术
	具备
	

	9.2
	门控2D血管技术
	具备
	

	9.3
	2D/3D相位对比法技术
	具备
	

	9.4
	可变反转角射频技术
	具备
	

	9.5
	动静脉分离成像
	具备
	

	9.6
	智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术
	具备
	

	9.7
	全身血管成像
	具备
	

	9.8
	区域饱和技术
	具备
	

	9.9
	全身不打药血管成像技术
	具备
	

	9.10
	磁化对比技术
	具备
	

	9.11
	智能化自动移床造影剂跟踪技术
	具备
	

	9.12
	心脏成像技术
	具备
	

	9.13
	心脏成像亮血技术
	具备
	

	9.14
	心脏成像黑血技术
	具备
	

	9.15
	延迟法心肌灌注成像技术
	具备
	

	9.16
	首过心肌灌注成像
	具备
	

	9.17
	心脏电影技术
	具备
	

	9.18
	心脏梯度快速成像技术
	具备
	

	9.19
	心电门控、呼吸门控及运动伪影校正技术
	具备
	

	9.20
	心脏心肌定量Mapping序列
	含Native T1 Mapping、T2 Mapping、T2*（T2星）三类定量成像，用于心肌纤维化、水肿。
	

	10
	骨关节成像
	
	

	10.1
	三维各向同性容积成像序列
	具备
	

	10.2
	三维高分辨率软骨成像
	具备
	

	10.3
	高分辨率内耳三维成像
	具备
	

	10.4
	高分辨率颈髓成像
	具备
	

	10.5
	骨关节水脂分离快速自旋回波
	具备
	

	10.6
	全脊柱成像
	具备
	

	10.7
	图像无缝拼接软件包
	具备
	

	10.8
	骨皮质成像
	具备
	

	10.9
	骨膜成像
	具备
	

	10.10
	去金属伪影成像
	具备
	

	11
	乳腺成像 
	
	

	11.1
	高分辨率动态成像
	具备
	

	11.2
	乳腺压脂技术
	具备
	

	11.3
	硅成像技术
	具备
	

	11.4
	双侧乳腺弥散成像
	具备
	

	12
	伪影校正技术
	
	

	12.1
	流体补偿 
	具备
	

	12.2
	头部伪影矫正
	具备
	

	12.3
	去金属伪影技术
	具备
	

	12.4
	消除磁敏感伪影 
	具备
	

	12.5
	卷积伪影去除
	具备
	

	12.6
	抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影 
	具备
	

	12.7
	可应用于 T1 、T2、水抑制像、冠状位、矢状位 、横断位
	具备
	

	13
	智能扫描技术
	
	

	13.1
	头部、脊柱、膝关节、腹部、肩关节、心脏智能扫描 
	具备
	

	14
	节时技术
	
	

	14.1
	半扫描技术
	具备
	

	14.2
	全方向部分编码采集技术
	具备
	

	14.3
	矩形视野采集技术 
	具备
	

	14.4
	三维重叠连续采集技术
	具备
	

	14.5
	一维并行采集技术
	具备
	

	14.6
	二维并行采集技术
	具备
	

	14.7
	时空并行采集技术
	具备
	

	14.8
	部分回波采集
	具备
	

	十一
	其他成像技术
	
	

	1
	并行采集技术成像(dS-SENSE或者ASSET或者iPAT或其他同等技术)
	具备
	

	2
	运动伪影校正技术（Propeller 3.0或者Blade或者Multivane或其他同等技术）
	具备
	

	3
	信/噪指示器
	具备
	

	4
	预扫描技术
	具备
	

	5
	3D腹部增强扫描，(VIBE或者LAVA或者Thrive或其他同等技术)
	具备
	

	6
	非造影增强外周血管成像
	具备
	

	十二
	高级功能成像
	
	

	1
	快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON或者IDEAL或其他同等技术)
	具备
	

	2
	梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者DIXON-vibe或者LAVA FLEX或其他同等技术)
	具备
	
	

	3
	不打药灌注3D ASL
	具备
	

	3.1
	提供rCBF兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能
	具备
	

	4
	双射频硬件下实现小视野弥散高清成像，ZOOM Diffusion或者FOCUS或者ZOOMIT或其他同等技术
	具备
	

	十三
	深度学习重建平台
	
	

	*1
	提供原厂深度学习技术平台
	具备基于深度学习技术的K空间采集或重建技术
	

	2
	全身压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术
	具备
	

	3
	基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术
	具备
	

	4
	基于深度学习技术的智能扫描平台
	具备
	

	5
	深度学习技术用于头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、骨关节等智能定位
	具备
	

	6
	基于深度学习技术的磁共振专用质控组件
	具备
	

	十四
	原厂高级影像后处理工作站
	2套
	

	*1
	各个厂家必须提供原厂品牌，能与主控制台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代
	具备
	

	2
	MR自动拼接软件
	具备
	

	3
	脑灌注成像后处理软件
	具备
	

	4
	三维后处理软件(SSD MIP MPR等)
	具备
	

	5
	提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（CBF值）
	具备
	

	6
	高级神经后处理功能软件包
	
	

	6.1
	弥散成像后处理
	具备
	

	6.2
	皮层功能区分析软件包
	具备
	

	6.3
	动态EPI
	具备
	

	7
	内存 ≥64GB
	具备
	

	8
	主频 ≥3.5GHz，≥12 核
	具备
	

	9
	硬盘容量 ≥2TB SSD/HDD 
	具备
	

	10
	MIP,MPR,SSD 等
	具备
	

	11
	DICOM 图像转换成 JPG 格式 
	具备
	

	12
	图像分析系统（测量、反转、滤波） 
	具备
	

	13
	工作站控制照相 
	具备
	

	14
	图像管理 
	具备
	

	15
	联网图像传输 
	具备
	

	16
	Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可
	具备
	

	17
	专业级显卡 显存≥16GB
	具备
	

	十五
	外围设备及其他要求
	
	

	1
	水冷机（双压缩机） 
	磁共振专用水冷机组，具备双水泵，制冷量≥80KW，室外一体机，双机组，双控制系统，自动切换。
	加装一体化自来水预处理过滤净化系统

	2
	恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机）
	制冷量≥52KW,风量≥15600m³/h,电加热≥18kw,加湿量8kg/h。
	

	*3
	磁共振专用高压注射器
	高压注射器配套耗材仅限河南省集采目录产品。
	

	3.1
	双通道高压注射器
	具备
	

	4
	整机UPS不间断电源
	额定功率200KVA/200KW,（停电后保持设备正常扫描状态下运行时间≥45分钟，整机待机≥6小时）。 
	

	5 
	配电柜
	配备
	

	6
	台立柱式金属体外检测器 3套、便携式金属体外探测仪2套。
	配备
	

	7
	磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各 1 个，防磁输液架1个
	转移床承重≥150 公斤（轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料）,可靠刹车,符合相关国家标准。
	

	8
	磁共振专用无磁紫外线消毒仪2台
	灯管+LED双模式
	

	9
	线圈及附属品的存放柜 
	具备
	

	10
	文件柜和更衣柜各 2 个
	具备
	

	11
	候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统 1 套
	具备
	

	12
	磁体间等机房屏蔽和特殊接地线 
	由投标方负责，达到厂家要求。
	

	13
	机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作
	负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所；与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复；机房和控制室、值班室等相关房间（放射科指定房间，一楼做好防潮、整体做好防水）的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程，都为交钥匙工程（包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 +室内外改造装修+病人更衣设施+LED 照明+机房用电+通风设施等）均由投标方完成，最后由相关机构验收使用；所有工程应委托有资质的正规单位进行，设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。建筑垃圾由施工方负责清除。
	

	14
	升降式阅片工位8个
	1、尺寸：实际测量定制；
2、桌面：高强度台面，电动升降可调；
3、灯光：触摸式暖光 LED 背景灯、可调色温和亮度照明书写灯；
4、无线充电：≥15W 无线充电模块；
5、人体工学坐椅（铝制结构）。
	

	15
	6MP审核专用LED显示器2台
	1、屏幕尺寸：≥30英寸；
2、分辨率：≥3280x2048；对比度：≥2500:1；
3、点距≤0.197×0.197mm,配套质量控制Qualitas Client管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。
	

	16
	4MP审核专用LED显示器4台
	4、 屏幕尺寸≥27英寸；
5、 分辨率2560×2144
6、 配套质量控制管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。
	

	17
	工作站当下主流配置电脑6 台
	参数不低于：酷睿 14 代 i7/32G 内存/1T 固态硬盘/6G独显（至少包含 HDMI 和 DP 接口）/27寸 2K IPS 防蓝光护眼 HDMI 和 DP 多接口显示器。
	

	18
	98英寸医用会诊显示系统1 台
	1、屏幕尺寸：≥98 英寸；分辨率：≥3840×2160 ；
亮度：≥500cd/m2；对比度：≥1200:1；
2、符合 DICOM 标准，具备分屏校正技术、分辨率自适应系统，配备无线投屏和医用电子讲台；
3、工作站主机：内存≥64G；屏幕尺寸≥27英寸。
	

	19
	会议音频系统1套
	1、功放：额定功率：≥150W 阻抗：4-8Ω，出功
率：>10dBm；频率响应：50Hz~18KHz±3dB；
2、音箱：覆盖角度：水平覆盖角≥80°,垂直覆盖角
≥60°。
	

	20
	会议影像系统1套
	1、分辨率：≥1080p；
2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS；
3、变焦：12 倍光学变焦，16 倍数字变焦。
	

	21
	电子讲台1个
	1、内置 KVM 一键切换内外网主机； 
2、台面具备升降功能。
	

	*22
	影像AI智能诊断系统和PACS
	一套
	

	22.1
	系统服务模块：含核心服务系统，图像采集、存储、传输、归档、存储管理及设备连接模块
	具备
	

	22.2
	科室管理模块：含统计与查询工作站、排班管理、报告分发、影像刻录、管理驾驶舱
	具备
	

	22.3
	接口模块：HIS基础数据接口模块、HIS申请单接口模块、集成平台接口、自助打印系统接口、电子签名平台CA接口、EMR接口、省市区域级大数据平台接口
	具备
	

	22.4
	影像中心功能模块：含登记工作站、技师工作站、报告工作站、危急值模块、排队叫号模块及临床浏览模块
	具备
	

	22.5
	超声模块：含超声登记工作站、图文报告工作站、排队叫号系统、超声图文采集卡
	具备
	

	22.6
	云胶片模块：数据存储管理，展示，分享，公众号、等平台对接、报告二维码生成支持微信扫码查看
	具备
	

	22.7
	AI辅助诊断功能：含肺结节、肋骨骨折、MR颅脑、冠脉和血管等辅助诊断系统
	具备
	

	22.8
	远程诊断、移动端诊断（含硬件)
	具备
	

	23
	肩关节硬性线圈1套
	具备
	≥ 16通道（非组合）

	24
	足踝一体化硬线圈1套
	
	

	25
	膝关节专用硬式线圈1套
	
	

	26
	等离子空气消毒模块
	具备
	

	27
	医用级无磁空气消毒机2台
	具备
	

	28
	无磁温湿度计
	3台
	

	29
	提供机房加湿除湿一体机（商用无磁）
	2台
	

	30
	无磁维修工具
	1套
	

	31
	设备软件、资料
	提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、
维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。
	

	32
	备件、专用工具
	免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备
件、专用工具、水模和消耗品等，并列出详细清单。
	

	33
	设备安装完毕进行验收前，必须提
供第三方出具的“影像质量控制”
现场检测报告。
	提供
	

	34
	报价内包含以上所有与院内网络连接硬件及软件费用
	提供
	

	35
	设备停产后的备件供应≥8 年；国内有备件仓库；省内固定维修工程师
	具备
	



